JDYB-1220型热释电红外探测器技术说明书

1. 概述

JDYB-1220型热释电外红探测器采用新工艺组装的火灾探测器，用于抗震抗冲击环境下的火焰探测。说明书的内容包括：探测器结构、探测器物理参数、探测器内部电路及测量电路、探测器技术指标、探测器典型数据表、探测器使用注意事项。

2. 探测器的内部电路及测量电路

电源       内部电路

3  FET           调制盘

V0, VN            Vs , Vn

2

Rs      Rg      C    窗口

1

3. 探测器的典型数据表

| 技术指标 | 代表符号 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测器灵敏元面积 | As | 2×2 | mm2 |
| 窗口材料 | FT | 4.5±0.3 | μm |
| 源极直流工作电压 | VsD | 0.4—0.7 | V |
| 探测器视场 | θ | >110 | 度 |
| 放大器输出信号 | Vo(500. 10) | 110±20% | mV |
| 放大器输出噪声 | VN(10. 4) | ≤4.0 | mVrms |
| 电压响应率 | Rv(500. 10) | ≥500 | V/w |
| 比探测率 |  | ≥3×108 | cmHz½/W |
| 工作温度范围 | T | -43 — +105 | ℃ |

说明：Rv(500. 10)和D*(500. 10. 1)的计算采用无窗口时的信号V。

JDYB-1220型热释电红外探测器的输出信号是无窗口时信号的10%。

淄博新颖传感器有限公司   电话/传真：0533-4260443    联系人：郭丽   13806484537

# Text boxes

示波器

放大器

黑体

电机

直流电源

电压表

温控仪